## Sheet1
[13 empty] | Cu.ft = | 28.3168 | liters | Liq.He | Density | 0.125 | g/cc
[17 empty] | Liq.He | 125 | g/liter
|  |  | Cave 1 | Part 1 |  | Cave 1 | Part 2 |  | Cave 2 |  |  | Cave 1 |  | Cave 2 | Total |  |  | 0.125 | Kg/liter
[12 empty] | Cu.ft |  | Cu.ft |  |  |  | 125 | Kg/cu.meter
|  | Length | 21 |  |  | 38 |  |  | 59 |  |  | 7326 |  | 15576 | 22902
|  | Width | 11 |  |  | 11 |  |  | 22 |  |  | Liters |  | Liters
|  | Height | 10 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 207448.8768 |  | 441062.4768 | 648511.3536 |  | PSI | 6894.7573 | Pascal
|  |  | 2310 |  |  | 5016 | [11 empty] | 68947.5729 | gm cm-1 s-1
[17 empty] | Density | 0.807 | g/cc
|  | 1/4 CM capacity |  | 400 | liters |  | 50000 | grams |  | 50 | Kg | [5 empty] | Liq.N2 | 807 | g/l
|  | HD-Ice Capcity |  | 1550 | liters |  | 193750 | grams |  | 193.75 | Kg
diameter in inches
|  | Flow rate through hole |  |  | 29 | 110 | g/s | 0.16654 | g/s/sq.in
|  | Flow rate through hole |  |  | 1 | sq.ft |  | 23.9811 | g/s/sqft |  | 0.023981 | Kg/s/sq.ft
|  |  |  | Through | 16 | sq.ft |  |  |  |  | 0.3837 | Kg/s
|  |  |  | Time to empty |  | 243.75 | Kg He |  | 635.2656 | sec |  | 10.5878 | mins
Flow rate, P1 pressure in dewar P2 atm. Pressure, Rho desnity of liq; He, v1=0, velocity of He in dewar, v2= velocity of helium exiting the dewar. P1-P2=0.5*Rho*(v1**2-v2**2)
| P1 | P2 | Delta P | v1 | v2 | r1 | r2 | Q
| psig | psig | gm cm-1 s-1 | cm s-1 | cm s-1 | cm | cm | cc/s | Intermediate Steps
[9 empty] | dp*2/rho | A1 | A2 | A1**2 | A2**2
Fill Dewar | 2 | 0 | 137895.1459 | 0 | 1485.4437 | 6.35 | 0.635 | 1881.7136 | 2206322.3338 | 126.6769 | 1.2668 | 16047.0293 | 1.6047 | 0.9999 | 2206542.9881 | 1485.4437
[8 empty] | 1.8817 | liters/s
[8 empty] | 235.2142 | g/s
Buffer Dewar | 2 | 0 | 137895.1459 | 0 | 1485.4437 | 3.175 | 0.3175 | 470.4284 | 2206322.3338 | 31.6692 | 0.31669 | 1002.9393 | 0.10029 | 0.9999 | 2206542.9881 | 1485.4437
[8 empty] | 0.47043 | liters/s
[8 empty] | 58.8035 | g/s
[13 empty] | Total Helium loss |  | 294.0177 | g/s
[12 empty] | Helium escape through 1sq.ft |  |  | 7050.8722 | g/sq.ft/s
Nitrogen | 200 | 0 | 13789514.5864 | 0 | 5846.2103 | 3.175 | 0.3175 | 1851.4491 | 34174757.3392 | 31.6692 | 0.31669 | 1002.9393 | 0.10029 | 0.9999 | 34178175.1567 | 5846.2103
dewar | [7 empty] | 1.8514 | liters/s
[8 empty] | 1494.1194 | g/s |  |  |  | Total N2 loss |  | 1494.1194 | g/s